等电位联结电阻在线测试仪MODBUS协议

- 串口设置

波特率：9600；数据位：8；停止位：1；校验：无。

- 数据格式

1）采用MODBUS格式协议。

2）万能地址0x00，用于通用更改设备地址。

3) 写寄存器使用04或06命令，读寄存器使用03命令。

- 寄存器说明

| 寄存器地址值 | 对应的功能指令（数量值） |
| --- | --- |
| 寄存器1 | 启动测试指令 |
| 寄存器2 | 电阻值：0－30000（只读） |
| 寄存器3 | 电阻单位小数点位数（只读） |
| 寄存器4 | 设置自动上报时间间隔（0—999分钟）0不上报 |
| 寄存器5 | 读取仪器ID值（读写） |
| 寄存器6 | 读写报警状态（0正常/1报警） |
| 寄存器7 | 报警值（0-1000欧读写） |
| 寄存器8 | 数值清零（只写） |
| 寄存器10 | 打开网络连接（0关闭/1打开）（只写） |

注：寄存器4、寄存器10仅在需要GPRS通信时生效

- 解析

电阻值：33920为OL（超量程）。

单位小数位值：低4位是小数位，

高4位 3(表示毫欧) 1(表示欧姆)

指令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器编号 | 功能码 | 寄存器地址高位 | 寄存器地址低位 | 数据1高位 | 数据1低位 | CRC | CRC |

| 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1~255 | 03 | 00 | 01--19 | XX | XX | XX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

指令数据返回格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器编号 | 寄存器地址 | 数据字节数 | 数据1高位 | 数据1低位 | CRC | CRC |
| 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 |
| 1~255 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

举例：

发送：01 03 00 02 00 01 25 CA

返回：01 03 02 03 E3 F9 3D

寄存器2读取电阻值数值 9.95欧姆

发送：01 03 00 03 00 01 74 0A

返回：01 03 02 00 12 38 49

低4位是小数位

高4位  3(表示毫欧) 1(表示欧姆)

寄存器3读取电阻值数值 0x0012 = 1欧姆 2两位小数

发送：01 06 00 01 00 01 19 CA

返回：01 06 00 01 00 01 19 CA

寄存器1启动测试

测试过程中读取数据只会读取当前显示值，建议启动测试30s后读取测试后的数据。

修改ID地址（地址为0时候，为万能地址，此时不返回数据）

发送：01 06 00 05 00 01 58 0B

返回：01 06 00 05 00 01 58 0B

寄存器5修改ID地址为 00 01  地址为1

读取ID地址

发送：01 03 00 05 00 01 94 0B

返回：01 03 02 00 01 79 84

数据清0

发送：01 06 00 08 00 02 89 C9

注意事项：

  - 波特率为9600bps 数据位为8位 停止位为1位 无校验位。

  - 从机初始化地址1。