绝缘电阻在线测试仪RS485-Modbus通信协议(V1.0.0)

RS485通信接口：RS485,2W ：9600，8，N，1

MODBUS模式：RTU   最大ADU为256字节，最大PDU为253字节；支持03、04、06功能码。

ADU

ADU

设备地址域

功能码

数据

差错校验

设备地址域

功能码

数据

差错校验

PDU

PDU

客户机(Master)

服务器

启动请求

执行操作

启动响应

接收响应

功能码码

数据请求

操作码码

数据响应

客户机(Master)

服务器

启动请求

功能码码

数据请求

执行操作

检查异常

启动相应

差错码码

异常码

接收响应

MODBUS事务处理(无差错)

MODBUS事务处理(异常响应)

| 测量结果数据数据-功能码支持04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器地址 |  | 数据项 |  | 读允许 | 写允许 | 数据 | 备注 |  |
| 0000 |  | 绝缘电阻数值 |  | * |  | R | 需要结合绝缘电阻单位 |  |
| 0001 |  | 绝缘电阻单位 |  | * |  | Bit1 ¦ Bit0 : 00 - KΩ Bit1 ¦ Bit0 : 01 - MΩ Bit1 ¦ Bit0 : 10 - GΩ Bit1 ¦ Bit0 : 11 - TΩ |  |  |
| 0002 |  | DAR |  | * |  | DAR×1000 |  |  |
| 0003 |  | PI |  | * |  | PI×1000 |  |  |
| 0004 |  | 电流 |  | * |  | I | 需要结合电流单位 |  |
| 0005 |  | 电流单位 |  | * |  | Bit1 ¦ Bit0 : 00 - pA Bit1 ¦ Bit0 : 01 - nA Bit1 ¦ Bit0 : 10 - uA Bit1 ¦ Bit0 : 11 - mA |  |  |
| 0006 |  | 电压 |  | * |  | V×10 |  |  |
| 0007 |  | 干结点状态 |  | * |  | Bit0：允许测试输入状态 0 = 干结点输入断开 1 = 干结点输入闭合 Bit1：开始测试输入状态 0 = 干结点输入断开 1 = 干结点输入闭合 Bit2：测试状态输出 0 = 干结点输出断开 1 = 干结点输出闭合 Bit3：报警状态输出 0 = 干结点输出断开 1 = 干结点输出闭合 |  |  |
| 控制寄存器-功能码支持03/06（读/写单个保持寄存器） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寄存器地址 | 数据项 |  | 读允许 | 写允许 |  | 功能 | 备注 |  |
| 0000 | 测试状态及指令 |  | * | * |  | Bit15 Bit14 Bit13: 指令执行指示位 000=测试指令(Master请求) 001=正在执行(Slave 响应) 010=执行完毕(Slave 响应) 111=停止执行(Master请求) Bit12 Bit11 Bit10 Bit09：测试电压 0000=50V 0001=100V 0010=250V 0011=500V 0100=1KV Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4：Reserved Bit3 Bit2 Bit1 Bit0: 测试项目 0001 = 绝缘电阻 0010 = 绝缘电阻 + DAR 0011 = 绝缘电阻 + DAR+ PI | 需要在输入允许测试信号之后才能发出测试指令 关于测量时长： 测试指令开始执行后，MASTER可以强制终止测试，但是由于测试时间可能不够导致DAR或PI可能无法测得。 MASTER不强制终止时，测试时长根据测试项目不同而定，具体如下： 仅测绝缘电阻时为20秒， 绝缘电阻+DAR时为61秒； 绝缘电阻+DAR+PI时为10分钟。 测试完毕后,单次测试Bit15 Bit14 Bit13三位变更为010，自动测试Bit15 Bit14 Bit13三位变更为110， 上位机可以据此判断测试是否完毕。 |  |
| 0001 | 自动测试模式设置 |  | * | * |  | Bit12 Bit11 Bit10 Bit09：测试电压 0000=50V 0001=100V 0010=250V 0011=500V 0100=1KV Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4：Reserved Bit3 Bit2 Bit1 Bit0: 测试项目 0001 = 绝缘电阻 0010 = 绝缘电阻 + DAR 0011 = 绝缘电阻 + DAR+ PI |  |  |
| 0002 | 测试间隔时间设置 |  | * | * |  | 单位：小时 | 0-999小时，0为关闭 |  |
| 0003 | 报警值设置 |  | * | * |  | 单位：MΩ | 0-999MΩ，0为关闭 |  |

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

数据请求：功能码03 04

设备地址码

功能码

起始地址

寄存器数量

校验码

数据响应

设备地址码

功能码

字节数量

寄存器数据

校验码

功能码 06

数据请求

设备地址码

功能码

寄存器地址

寄存器数值

校验码

数据响应

设备地址码

功能码

寄存器地址

寄存器数值

校验码

差错码：

01：功能码错误

02：地址错误

03：数据错误

06：设备忙

例：

- 手动启动测试电压为100V的绝缘电阻测试命令

发送：08 06 00 00 02 01 49 F3

接收：08 06 00 00 02 01 49 F3

注：08代表设备地址(地址码)，06代表功能码，00 00 代表测试指令寄存器地址。02 01转化成2进制为000 0001 00000 0001，000代表开始测试，0001代表测试电压选择为100V，00000为预留，0001代表测试项目为绝缘电阻。

需要在输入“允许测试”开关量的情况下才能开启测试，否则将返回数据错误。

- 提前停止绝缘电阻测试命令

发送：08 06 00 00 E0 01 01 53

接收：08 06 00 00 E0 01 01 53

注：08代表设备地址(地址码)，06代表功能码，00 00 代表指令寄存器地址，E0 01转化成2进制为111 0000 00000 0001，111代表终止测试。

- 读取绝缘电阻值测试结果（假设值为无穷大）

读取绝缘电阻数值

发送：08 04 00 00 00 01 31 53

接收：08 04 02 00 63 25 18

读取绝缘电阻单位

发送：08 04 00 01 00 01 60 93

接收：08 04 02 00 02 E4 F0

注：08代表设备地址(地址码)，04代表功能码;

首先读取绝缘电阻数值,寄存器地址0000，返回数值00 63代表寄存器数据，转化成2进制0000 0000 0110 0011，代表数值99;

再读取绝缘电阻单位，寄存器地址0001，返回00 02，转化成2进制0000 0000 0000 0010代表单位GΩ;

合计为99GΩ超出了量程20GΩ，完整指令代表绝缘电阻测量值为OL

- 读取干结点状态

发送：08 04 00 07 00 01 80 92

接收：08 04 02 00 01 A4 F1

注：08代表设备地址(地址码)，04代表功能码，00 01代表寄存器数据，转化成2进制00 01，代表此时“允许测试”干结点检测到处于闭合状态，“启动测试”干结点处于断开状态，干结点“测试状态”“报警输出”无输出。

- 测试间隔时间设置

发送：08 06 00 02 00 02 A9 52

接收：08 06 00 02 00 02 A9 52

注：08代表设备地址(地址码)，06代表功能码，00 02 代表测试间隔时间设置寄存器地址。00 02转化成10进制为2，代表将测试间隔时间设置修改为2小时

- 报警值设置

发送：08 06 00 03 00 32 F8 86

接收：08 06 00 03 00 32 F8 86

注：08代表设备地址(地址码)，06代表功能码，00 03 代表报警值设置寄存器地址。00 32转化成2进制为0000 0000 0011 0010‬‬代表将报警值设置为50MΩ

7、启动测试电压为1KV的绝缘电阻 + DAR+ PI测试命令

发送：08 06 00 00 06 02 0B 32

接收：08 06 00 00 06 02 0B 32

注：08代表设备地址(地址码)，06代表功能码，00 00代表测试状态设置寄存器地址。06 02转化成2进制为0000 0110 0000 0010   0010‬‬代表将测试项目设置为绝缘电阻 + DAR、0110‬‬代表将测试电压设置为500V

8、将自动测试模式设置为：测试项目—绝缘电阻 + DAR+ PI、测试电压—1kV

发送：08 06 00 01 08 03 9F 52

接收：08 06 00 01 08 03 9F 52

注：08代表设备地址(地址码)，06代表功能码，00 01 代表自动测试模式设置寄存器地址。08 03转化成2进制为0000 1000 0000 0011      0011 ‬‬代表将测试项目设置为绝缘电阻 + DAR+ PI、0100‬‬代表将测试电压设置为1KV