ETCR 3740   MODBUS协议

修改日期：20250905

- 串口设置

波特率：9600；数据位：8；停止位：1；校验：无。

- 数据格式

1）采用MODBUS格式协议。

2）万能地址0x00，用于通用更改设备地址，仅限单设备使用。

3) 写寄存器使用06命令，读寄存器使用03命令。

- 寄存器说明

寄存器说明： 设备地址：1~255  0为广播地址（作为调试配置使用），

| 地址 | 读写属性 (0x03-读，0x06-写) | 数据范围 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 1 | 启动测试指令 |
| 0x02 | 0x03 | 0-10000 | 读取电阻值，10000为OL（超量程） |
| 0x03 | 0x03 | 10/11/12/30/ 31 | 读取电阻单位小数点位数，低4位是小数位，高4位 3(表示毫欧) 1(表示欧姆) |
| *0x04 | 0x06 | 0-999 | 设置自动上报时间间隔，0为不上报，单位：分钟，仅限4G版本 |
| 0x05 | 0x03/0x06 | 0-255 | 设置和读取设备地址 |
| 0x06 | 0x03,0x06 | 0-1 | 设置和读取报警状态（0正常/1报警） |
| 0x07 | 0x03,0x06 | 0-1000 | 单位Ω，设置和读取报警值，0为不启动超限报警 |
| 0x08 | 0x06 | 1 | 数值清零 |
| *0x0A | 0x06 | 0-1 | 打开网络连接（0关闭/1打开），仅限4G版本 |

- 解析

指令格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器编号 | 功能码 | 寄存器地址高位 | 寄存器地址低位 | 数据1高位 | 数据1低位 | CRC | CRC |

| 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1~255 | 03 | 00 | 01--19 | XX | XX | XX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

指令数据返回格式

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器编号 | 寄存器地址 | 数据字节数 | 数据1高位 | 数据1低位 | CRC | CRC |
| 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 | 8位字节 |
| 1~255 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |

举例：

发送：01 03 00 02 00 01 25 CA

返回：01 03 02 03 E3 F9 3D

寄存器2读取电阻值数值 9.95欧姆

发送：01 03 00 03 00 01 74 0A

返回：01 03 02 00 12 38 49

低4位是小数位

高4位  3(表示毫欧) 1(表示欧姆)

寄存器3读取电阻值数值 0x0012 = 1欧姆 2两位小数

发送：01 06 00 01 00 01 19 CA

返回：01 06 00 01 00 01 19 CA

寄存器1启动测试

测试过程中读取数据只会读取当前显示值，建议启动测试30s后读取测试后的数据。

修改ID地址（地址为0时候，为万能地址，此时不返回数据）

发送：01 06 00 05 00 01 58 0B

返回：01 06 00 05 00 01 58 0B

寄存器5修改ID地址为 00 01  地址为1

读取ID地址

发送：01 03 00 05 00 01 94 0B

返回：01 03 02 00 01 79 84

注意事项：

  - 波特率为9600bps 数据位为8位 停止位为1位 无校验位。

  - 从机初始化地址1。